8,  rue  de  la  Grange

69009  LYON  (France)

Tél. 33 (0) 4 37 644 750

Fax  33 (0) 4 37 644 759

E-mail contact@eolys.fr

Web  www.eolys.fr

MANUEL RAPIDE AMPLIVOX® 170

(vous êtes évidemment libre de consulter le manuel complet fourni avec l’appareil)

- Connectez tous les périphériques nécessaires sur l’appareil :

1.1 alimentation + 1.2 casque (rouge/bleu) + 1.3 témoin patient (noir) + 1.5 imprimante si achetée en option

- Pour allumer l’appareil : appui prolongé sur bouton arrière correspondant à « On » (attention ce n’est pas parce que la diode « POWER » est verte que l’appareil est allumé ; c’est juste qu’il y a du courant !)

- Pour envoyer le son manuellement, utilisez simplement les touches en façade LEFT (gauche), RIGHT (droite), SIGNAL (intensité), FREQUENCY (fréquence),

- Pour envoyer le son en AUTOMATIQUE appuyez sur la touche  AUTO et le test démarre tout seul (avant, prenez le temps de donner les instructions au patient : « soyez très concentré, et dès que vous entendez un son dans les écouteurs, appuyez sur le bouton et relâchez aussitôt »)

- Quand le test est terminé l’écran indique « TEST FINISHED » ; « touche MENU maintenue + RESULTS » pour voir tous les résultats sans avoir à défiler fréquence par fréquence ( ou ).

- Pour imprimer sur l’imprimante connectée (Able AP1300), appuyez sur la touche PRINT et répondez YES à la question « Is printer ready » à condition bien sûr que l’imprimante soit connectée et allumée.

- Attention pour éteindre l’appareil ne débranchez pas le cordon secteur (vous endommagerez le système) ; faites un appui maintenu sur MENU et répondez YES à la question « Switch Off ? » (comme la fonction Démarrer -> Arrêter sur un ordinateur sous Windows)

- A noter 1 : il est possible de mettre 12 tests en mémoire

- A noter 2 : il est possible de transférer via la sortie USB vers un ordinateur PC et imprimer en A4 (logiciel AudiView® téléchargeable gratuitement sur le site  www.eolys.fr / cordon USB non fourni)